## Famille n°1 AUTOCLAVES
Spécifications techniques --- AUTOCLAVE
Numéro de lot | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement au sein du service | Adapté au type d'environnement P3 | Chargement de l'autoclave | Double entrée | Type de verrouillage | Volume de la cuve en litres | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm | Plage de température de stérilisation | Types de cyles pré-définis (couple temps/température) | Test de vide programmé | Text Bow-Dick programmé | Cycles personnalisables | Précision de la température | Sonde produit | Sonde contrôle de température | Spécificités de mise en service | Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle | Nombre de paniers et type de paniers | Taille des paniers | Chariot de chargement souhaité | Refroidissement accéléré | Type d'évacuation | Ecran tactile | Visualisation de l'avancement des cycles en direct | Système de séchage | Enregistrement et traçabilité des cycles | Bouton d'arrêt d'urgence présent | Type d'alimentation en eau | Remplissage de l'autoclave | Démontage et enlèvement de l'ancien autoclave | Reprise de l'ancien autoclave | Autres informations :
1 | Ploufragan | Autoclave | - Milieux de culture - Stérilisation du matériel | NON | HORIZONTAL | NON | Automatique | 400 L (environ) | Porte carrée 166 x 66 cm | 100°C - 121°C | 121°C / 15 min 100°C / 5 min 105°C / 10 min 110°C / 15 min 115°C / 15 min 121°C / 5 min | OUI | OUI | OUI | +/- 3°C | OUI | OUI | OUI | OUI | 12 grillagés | Adaptés à la taille de la cuve. Souhait : 2 en hauteur et 3 en profondeur (minimum) | 2 chariots avec élévation automatique + 2 paniers de fond de cuve | OUI | - | OUI | OUI (avec un poste ordinateur) | OUI | Informatique | OUI | Eau osmosée ou adoucisseur | Automatique | OUI | OUI
2 | Ploufragan | Autoclave | - Stérilisation du matériel - Décontamination | NON | HORIZONTAL | NON | Automatique | 450 L | - | 115°C à 135°C | 121°C / 15 min 121°C / 20 min 121°C / 30 min entre 115°C et 120°C / 30 min 134°C / 18 min | OUI | OUI | OUI | +/- 3°C | OUI | OUI | OUI | OUI | 1 panier fon de cuve plein | Adaptés à la taille de la cuve | 1 chariot | OUI | Standard | OUI | OUI | OUI | Papier et Informatique | OUI | Eau osmosée | Automatique | OUI | OUI
3 | Ploufragan | Autoclave | - Décontamination des blouses - Décontamination d'échantillons | NON | VERTICAL | NON | Automatique | 75L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NON | NON | 1/2 grillagé | Adaptés à la taille de la cuve | NON | NON | - | - | - | - | - | OUI | - | - | NON | NON | Peu d'exigence et de contrainte technique pour cet équipement,
4 | Ploufragan | Autoclave | - Milieux de culture - Stérilisation du matériel | NON | HORIZONTAL | NON | Automatique | 250 L | 50 x 50 x 100 cm | 100°C - 121°C | 6 cycles de 100°C à 121°C pendant 5 à 30 minutes | OUI | OUI | OUI | +/- 3°C | OUI | OUI | OUI | OUI | 12 Paniers type grillagés | 3 paniers / étage (3 paniers dur 100 cm) | 2 chariots avec élévation automatique | OUI | - | OUI | OUI | OUI | Informatique | OUI | Eau osmosée | Automatique | OUI | OUI | Prévoir sondes secours cuve + sonde immersion produits
5 | Ploufragan | Autoclave double entrée P3/Laverie | -Chargement des produits à décontaminer en zone de confinement ou à stériliser en zone laverie propre, récupération des produits en zone laverie propre. - Stérilisation d'instruments, de solide en sachets, matériaux poreux, - Décontamination de déchets en sacs | OUI | HORIZONTAL | OUI une seule porte ouverte à la fois (même en cas de coupure de courant) ouverture côté laverie seulement à la suite d'un cycle de stérilisation | Automatique | Chambre et tuyauterie : 316 L Double enveloppe : 316 L Volume de la chambre : 450 L | 200 x 130 x 250 cm | 120°C - 140°C | 121°C / 1 heure 135°C / 25 min 121°C / 20 min | OUI | OUI | OUI | +/- 1°C | NON | OUI | - | - | 2 paniers grillagés | Adaptés à la taille de la cuve | Oui (à vérifier lors de l'achat que les chariots actuels soient compatibles ou non) | OUI | - | OUI | OUI | OUI | Informatique | OUI | Eau osmosée | - | à confirmer lors de l'achat | à confirmer lors de l'achat | Le démontage, l'enlèvement et la reprise de l'ancien autoclave sera confirmé au moment de l'achat. Merci de prévoir le coût tarifaire de cette prestation en option.
6 | Quimper | Autoclave de paillasse | - Minéralisation des échantillons | NON | HORIZONTAL | NON | Manuel | 10 L Intérieur : 15 x 46 x 22 cm minimum | 50 x 60 x 60 cm | 125 °C | 125°C / 1 heure | NON | NON | OUI | - | NON | OUI | NON | NON | 0 | - | NON | OUI | Manuelle | NON | NON | NON | - | OUI | Eau déminéralisée | Manuelle | OUI | OUI
7 | Quimper | Autoclave double entrée P3 | - Décontamination prion et microbiologique | OUI (sortie air enceinte de cuve filtrée) | HORIZONTAL | OUI | Automatique | 250 L | - | 130°C - 134°C | 134°C / 18 min (prion) 130°C / 30 min (microbio) | NON | NON | OUI | +/- 2°C | NON | OUI | - | - | 2 paniers grillagés | Adaptés à la taille de la cuve | OUI | NON | - | OUI | OUI | NON | Informatique | OUI | - | Automatique | OUI | OUI

## Famille n°2 LAVEUR
Spécifications techniques --- Laveurs / Lave-vaisselles
Numéro de lot | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement au sein du service - domaine(s) d'application(s) | Volume de la cuve en litres | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm | Hauteur de positionnement de la cuve | Programme pré-établi et descriptif détaillé des cycles inclus | Programmes personnalisables | Paramètres des programmes personnalisables Tps/Tp | Enregistrement et traçabalité des cycles | Plage de températures de lavage souhaitée | Plage de températures de séchage souhaitée | Séchage dynamique | Etalonnage et validation métrologique de la sonde pour validation des cycles de lavage à l'installation inclus | Nombre de portes | Nombre d'étages de chargement | Nombre de paniers | Paniers | Détails estimatifs des pièces à laver | Dimensions des plus grosses pièces | Agencement du panier | Système de chargement des paniers par chariot | Utilisation de détergent | Intégration des bidons produits | Volumes maximales des bidons | Vérification par l'attributaire du volume de prise de détergent et d'acide lors de l'installation | Conductimètre | Raccordement de l'eau déminéralisée ou osmosée pour le rinçage final | Enlèvement de l'ancien lave-vaisselle | Autres informations :
8 | Brest | Auto laveur professionnel | Nettoyage de la verrerie de laboratoire | - | Minimum 85 x 60 x 60 | Laveur sous paillasse | OUI | NON | 93°C | NON | 93°C minimum | - | NON | NON | 1 | 2 | 2 | standard | - | - | 1 panier grillagé avec tourniquet 1 panier support fioles / flacons | NON | Liquide | NON | - | NON | NON | OUI | OUI
9 | Combourg | Auto laveur professionnel | Nettoyage de la verrerie de laboratoire | - | Minimum 85 x 60 x 60 | Socle déjà existant, appareil à poser dessus | OUI | OUI | - | NON | 55°C - 95°C | - | NON | NON | 1 | 2 | 2 | standard | Fioles, éprouvettes, tubes, bacs, bombes à phosphore, portoirs, … | 40 X 30 cm | 1 panier grillagé avec tourniquet 1 panier support fioles / flacons | OUI | Poudre | OUI | - | OUI | NON | OUI | OUI
10 | Ploufragan | Laveur | Lavage Activité sous BPF | 200 L | 91 x 78 x 147,5 cm (extérieur) | 70 cm du sol | OUI | Oui, 5 programmes | jusqu'à 2h / T°C jusqu'à 80°C | Informatique | 20 - 80°C | 20-80°C | OUI | OUI | 1 | 2 | 5 | Sur mesure | Flacons de 100ml, erlens, bonbonnes, éprouvettes, bouchons, instruments, ... | 30 x 50 cm | Grillagés, injecteurs de différentes tailles | NON | Liquide (2) | OUI | 5 litres | OUI | OUI | OUI | NON | La qualité de l'INOX du matériel est un critère important. Selon les BPF, la conductivité doit être suivie sur chacun des cycles. Pas de relargage par le matériel
11 | Ploufragan | Laveur | Nettoyage de la verrerie de laboratoire | 300 L | 180 x 99 x 88 (extérieur) | 70 cm du sol | OUI | Oui, 6 programmes : matériels neufs - sale - très sale - rinçage à l'eau osmosée - séchage, … | 50 - 70°C | Informatique | 50 - 70°C | 80°C | OUI | OUI | 1 | 3 | 2 fonds 2 paniers petits injecteurs 2 paniers moyens injecteurs 1 panier 1/2 petit et moyen injecteurs 1 panier pipettes | Standard et sur mesure pour pipettes | Pipettes, Verrerie de laboratoire diverses | Bombonnes de 30L - 40 cm de haut | Paniers grillagés - 48 injecteurs - hauteurs injecteurs 10 cm - 15 cm taille standard | OUI | Liquide 1 détergent et 1 neutralisant = 2 bidons | OUI | 10 L | OUI | OUI | OUI Eau osmosée | OUI
12 | Quimper | Auto laveur professionnel | Nettoyage de la verrerie de laboratoire | 270 L | 85 x 85 x 55 (intérieur de cuve) | 70 cm du sol | OUI | OUI | 0 à 70°C | NON | 0 - 70°C | 65°C | OUI | NON | 1 | 3 (maximum) | 6 minimum | Standard et sur mesure | 3 à 7 machines par jour Entre 200 et 500 pièces / jour | Hauteur 45 cm | 3 paniers grillagés dont un avec tourniquet et couvercle 2 paniers avec 48 injecteurs petits 2 paniers avec 36 injecteurs petits et grands | NON | Liquide | OUI | 10 L | OUI | NON | OUI | OUI (à confirmer au moment de l'achat)

## Famille n°3 CENTRIFUGEUSES
Spécifications techniques --- CENTRIFUGEUSES
Numéro de lot | Site d'installation | Equipement | Utilisation de l'équipement au sein du service - domaine(s) d'application(s) | Type de matériel à centrifuger | Détails des contenants à centrifuger | Quantité estimative à centrifuger par jour | Capacité de centrifugation | Centrifugeuse pour paillasse | Dimensions acceptables de l'appareil (hauteur x largeur x profondeur) | Modèle réfrigéré | Modèle ventilé | Modèle thermostaté | Températures de travail souhaitées | Précision de la température (EMT) | Accélération nécessaire par type de contenant à centrifuger en g | Vitesse souhaitée en tr/min | Contrôle de l'accélération ou du freinage | Contrôle métrologique pour température | Contrôle métrologique pour vitesse de rotation | Mémorisation des programmes de centrifugation | Type d'environnement (P3) | Accessoires associés à la centrifugeuse | Utilité ou non d'un changement facile de rotor | Couvercles étanches recquis ? | Enlèvement de l'ancienne centrifugeuse | Autres informations :
13 | Combourg | Centrifugeuse de paillasse | Analyses de sols Phase d'extraction | Tubes de 5ml Tubes de 10ml | - | Environ 100 tubes par jour | Minimum : - 50 tubes de 5ml par centrifugation - 30 à 40 tubes de 10 ml | OUI (pas besoin d'un meuble) | 40 X 40 X 40 environ | NON | NON | NON | Ambiante |  | 2 000 g | 3 000 trs/min | OUI | NON | NON | OUI | - | Nacelles pour disposer des tubes de 5ml et des tubes de 10ml | - | NON | OUI
14 | Fougères | Centrifugeuse de paillasse | E.Coli STEC | Microtubes | - | - | 24 microtubes de 2 ml rotor étanche | OUI (pas besoin d'un meuble) | - | NON | NON | NON | - | - | 1 500 à 15 000 g | 13 000 trs/min | OUI | NON | OUI 11 000 g 13 000 g | OUI - 5 programmes | P3 | Rotor étanche | - | OUI | NON
15 | Ploufragan | Centrifugeuse | Immunologie | Tube de 5ml en format rack | Tube 5ml Tube 10ml Microplaques 96 | 100 tubes de 5 ml à 2000 tubes de 5 ml | 194 tubes de 5 ml | NON sur pied hauteur 80cm | 90 x 80 x 80 | OUI | NON | NON | Entre 4°C et 25°C | +/- 3°C | 0 à 3000 g | 0 à 4000 tr/min | OUI | OUI | OUI | OUI - min 20 | P1 | Rotor en H Réutilisation des racks existants (200 racks téflon) - formats actuels (21,6 cm x 12,6 cm) - 8 x 14 positions de tubes (Diamètre : 1,3 cm) Estimation du coût pour l'achat de 100 racks ou recoupe des racks existants (prévoir adapteur pour utilisation de ces racks sur une centrifugeuse KR4 22) Option : débouchage de tube à côter 2 supports de microplaque | NON | NON | NON
16 | Ploufragan | Centrifugeuse | Immunologie | Tubes de sang | Tube 5ml Tube 10ml Tube 50 ml | 300 tubes | 25 x 4 tubes de 5 ml en 4 plots | NON sur pied hauteur 80cm | 90 x 60 x 70 | OUI | NON | NON | Entre 4°C et 25°C | +/- 3°C | 0 à 3000 g | 0 à 4000 tr/min | OUI | OUI | OUI | OUI - min 20 | P1 | 1 rotor en croix 4 nacelles 4 couvercles 12 portoirs pour tubes de 5ml 4 portoirs de 10 ml 4 portoirs de 50 ml | NON | OUI | NON
17 | Ploufragan | Micro centrifugeuse | Virologie | Utilisation sous PSM : essais d’activité virucide et extraction d’acides nucléiques | Microtubes de 1,5 à 2ml | 10 microtubes | 12 microtubes par run | OUI sous PSM | 12 x 22,6 x 23,90 | NON | NON | NON | Température ambiante | - | 14 000 x g (maximum) | Conversion automatique tr/min/ X g | OUI | NON | NON | NON | En dépression par rapport à l’extérieur et sous PSM (laboratoire protégé type P3) | Rotor pour microtubes de 1,5 à 2ml | - | NON | NON
18 | Quimper | Centrifugeuse | Centrifugation de tubes coniques 50ml | Tubes fond conique 50ml Godets fonds arrondis 100ml | - | 4 par jour | 4 | OUI (sans meuble) | 45 x 45 x 45 cm maximum | OUI | NON | NON | <10°C | - |  | 0 à 3500 tr/min | NON | NON | NON | OUI - 2 programmes | Chimique (acétone) | Rotor + nacelles adaptées | - | NON | NON